Раздел 3. Способы защиты населения, материальных и культурных ценностей и организация их выполнения.

Тема №17

«Приборы радиационной, химической разведки

и дозиметрического контроля»

Литература:

- Максимов М.Т. Оджагов Г.О.Радиоактивные загрязнения и их измерение. Учебное пособие.- Энергоатомиздат, Москва, 1986г.

- Поленов Б.В. Дозиметрические приборы для населения. Учебное пособие.- Энергоатомиздат, Москва, 1991 год.

- Перевощикова В.Я. Технические и специальные средства обеспечения гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Практическое пособие. – ИРБ, Москва, 2006г.

Классификация приборов радиационной разведки

и дозиметрического контроля (ПРР и ДК)

Для выявления в окружающем пространстве ионизирующих излучений, радиоактивного загрязнения местности, степени облучения людей существуют специальные технические средства - дозиметрические приборы.

Классификация приборов:

Первая группа - Рентгенметры-радиометры.

Ими определяют уровни радиации на местности и зараженность различных объектов и поверхностей. К ним относят измеритель мощности дозы ДП-5В (А,Б) или ИМД-5. Для подвижных средств создан бортовой рентгенометр ДП-3Б. Наряду с ним измерители мощности дозы ИМД-21, ИМД-22.

Вторая группа  - Дозиметры для определения индивидуальных доз облучения.

В неё входят ДП-70 МП, ИД-11, ИД-1, ДП-22В, ДП-24.

Третья группа -  Бытовые дозиметрические приборы.

Они дают возможность населению ориентироваться в радиационной обстановке на местности, иметь представление о зараженности различных предметов, воды и продуктов питания.

- По функциональному назначению дозиметрические приборы подразделяются на две основные группы:

- приборы для радиационной разведки местности;

- приборы дозиметрического контроля.

Принцип действия и основные характеристики

приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля

- Методы обнаружения и измерения

- В результате взаимодействия радиоактивного излучения с внешней средой происходит ионизация и возбуждение ее нейтральных атомов и молекул. Эти процессы изменяют физико-химические свойства облучаемой среды. Поэтому, для регистрации и измерения ионизирующих излучений используют ионизационный, химический, сцинтилляционный и другие методы.

- Ионизационный метод. Под воздействием ионизационных излучений в среде происходит ионизация молекул и как следствие- увеличение электропроводимости среды. Имеющиеся в дозиметрических приборах ионизационные камеры имеют электроды, к которым приложено постоянное напряжение. Ионы между электродами приобретают направленное движение, в результате чего возникает ионизационный ток.

- Ионизационный метод положен в основу работы таких приборов, как ДП-5А(Б,В), ДП-3Б, ДП-22В и ИД-1, ИМД-21(ИМД-22).

- Химический метод. Молекулы некоторых веществ в результате  воздействия ионизирующих излучений распадаются и образуют новые химические соединения. Количество новых химических веществ можно определить, например, по изменению плотности окраски реактива, с которым вступает в реакцию вновь образованное вещество. На этом методе основан принцип работы химического дозиметра ү-и нейтронного излучения ДП-70МП (ДП-70М).

- Сцинтилляционный метод. Этот метод основывается на том, что некоторые вещества (сульфит натрия, иодид натрия, вольфрамат кальция и др.) светятся при воздействии на них ионизирующих излучений. Возникающее свечение – это испускание атомами фотонов определенной энергии (сцинтилляция) вследствие возбуждения атомов под воздействием излучений. Фотоны видимого света улавливаются фотоэлектронным умножителем, способным регистрировать каждую вспышку. Этот метод положен в основу работы индивидуального измерителя дозы СРП-88 (90).

- Принцип действия дозиметрических приборов

- Конструкция всех приборов, способных обнаружить радиоактивное излучение, в принципе, сходна и независимо от их сложности состоит, почти всегда, из 4-х основных блоков (устройств) – воспринимающего, усилительного, измерительного устройств и источника питания.

- Блок № 1 - воспринимающее устройство (датчик или детектор излучения) является необходимым элементом любого дозиметрического прибора и предназначен для преобразования воздействующей на него энергии радиоактивных излучений в энергию другого вида - электрическую, химическую, световую. Тип воспринимающего устройства зависит от метода обнаружения радиоактивных излучений и назначения прибора. В качестве воспринимающих устройств применяются ионизационные камеры, газоразрядные счетчики, ампулы с химическими веществами, фотопленки, составы, светящиеся под действием излучений и т.д.

- Блок № 2 – усилитель ионизационного тока. Служит для усиления слабых электрических импульсов, поступающих из детектора излучения (блока №1), обрабатывает их и передает окончательную информацию в отображающее устройство (измерительный прибор). В качестве усилительных устройств применяются электронные усилители, фотоэлектронные умножители и т.д.

- Блок № 3 - измерительный прибор принимает из блока № 2 (усилительного устройства) усиленные электрические импульсы и преобразует их в удобную для восприятия человека информацию. Выполняется либо в виде шкалы со стрелкой, либо цифрового табло, либо цветового аналога.

- Блок № 4 - источник питания (источник постоянного электрического  тока) служит для подачи напряжения на электроды воспринимающего устройства (в блок № 1) и обеспечивает работу всех элементов прибора. В качестве первичных источников питания обычно используются сухие элементы или батареи.

- Основные технические характеристики

- дозиметрических приборов

Рентгенметр (Измеритель мощности дозы) ДП-5В предназначен для измерения уровней ү – излучения и радиоактивной зараженности (загрязненности) различных объектов (предметов) по ү – излучению. радиации на местности, а также для определения степени зараженности местности и различных предметов бета (β ) - частицами.

- Измерение уровней радиации производится в единицах мощности дозы-	 миллирентгенах или рентгенах в час (мР/ч, Р/ч). Прибор имеет возможность измерять уровни радиации по гамма (γ )-излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч и работоспособен при температурах от –50º С до +50º С.

- Прибор состоит из измерительного пульта, блока детектирования, блока питания. Кроме того, прибор комплектуется телефоном, футляром с ремнями, удлинительной штангой, делителем напряжения, укладочным ящиком, эксплуатационной документацией.  В верхней части кожуха размещена панель, на которой расположены измерительное устройство (шкала со стрелкой), переключатель поддиапазонов на 8 положений, тумблер подсвета измерительного устройства, кнопка сброса показаний измерительного устройства.

- Измерительное устройство - двухрядная шкала со стрелкой. Верхняя шкала проградуирована в мР/ч и предназначена для определения уровней радиации от 0,5 до 5 мР/ч). Нижняя шкала проградуирована в Р/ч и предназначена для определения уровней радиации от 5,0 Р/ч до 200 Р/ч.

- Весь диапазон измерений разбит на 6 поддиапазонов и каждому присвоен свой коэффициент. Первому диапазону присвоен коэффициент- 200, второму- 1000, третьему –100, четвертому- 10, пятому – 1, шестому – 0,1.

- Переход с одного диапазона на другой производится переключателем поддиапазонов. Показания по нижней шкале снимаются на поддиапазоне 1 (прямые показания). Показания по верхней шкале снимаются на поддиапазонах П, Ш, 1V, V, V1 с последующим умножением на соответствующий коэффициент поддиапазона (см. таблицу №1).

- Таблица №1

- Интервалы измерения поддиапазонов

| - Поддиапазоны | - Положение ручки переключателя поддиапазонов | - Шкала прибора | - Единица измерения | - Интервал измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I | - 200 | - 0 - 200 | - Р/ч | - 5 – 200 |
| - II | - х 1000 | - 0 – 5 | - мР/ч | - 500 - 5000 |
| - III | - х 100 | - 0 – 5 | - мР/ч | - 50 - 500 |
| - IV | - х 10 | - 0 – 5 | - мР/ч | - 5 - 50 |
| - V | - х 1 | - 0 – 5 | - мР/ч | - 0,5 - 5 |
| - VI | - х 0,1 | - 0 – 5 | - мР/ч | - 0,05 - 0,5 |

- Кроме стрелочной индикации γ - излучения прибор имеет звуковую индикацию на всех диапазонах кроме первого. Для звуковой индикации радиоактивного излучения предназначен телефон типа ТГ-ГМ. Для подключения телефона на боковой панели измерительного пульта имеется гнездо (розетка) для подключения телефона.

- По звуку (частоте и громкости щелчков) ориентировочно можно судить о степени радиоактивного загрязнения.

- Измерительный пульт соединен гибким кабелем с блоком детектирования.

- Блок детектирования (воспринимающее устройство) - металлический зонд в виде цилиндра, в котором размещены детекторы радиоактивного излучения (γ и β- излучения) и усилитель - нормализатор тока ионизации. В качестве детекторов излучения используются газоразрядные счетчики СИ – 3БГ и СБМ – 20. В металлическом корпусе зонда сделано окно- вырез для индикации бета (β) - излучения, окно заклеено водостойкой пленкой. На корпусе зонда смонтирован вращающийся металлический  экран-кольцо, который тоже имеет окно-вырез, совпадающее по размерам с окном в корпусе зонда, а на противоположной окну – вырезу стороне экрана выдавлено углубление, в котором установлен контрольный источник радиоактивного излучения типа Б-8. Кроме того, на корпусе зонда на стороны окна прикреплены два выступа (ножки), которыми блок детектирования ставится на обследуемую поверхность для обнаружения бета (β)- излучения.

- Экран может свободно вращаться на цилиндре и немного перемещаться вдоль оси корпуса цилиндра. Для установки (фиксации) экрана в определенном положении на нем имеются выступы (фиксаторы), отмеченные буквами «Б», «Г», «К», которые устанавливаются в гнезда- впадины на ободке зонда. Положение фиксатора определяется риской на корпусе зонда. При совмещении буквы «Б» с риской на корпусе зонда окно экрана совмещается с окном цилиндра и в таком положении через окна проходят бета (β)- и гамма (γ)- излучения и попадают в счетчик, где измеряется суммарная мощность дозы.

- При совмещении буквы «Г» с риской окно корпуса зонда перекрывается экраном и доступ β - излучения к счетчику прекращается и измеряться будет только мощность  дозы от γ -излучения.

- При совмещении буквы «К» с риской, против окна в зонде будет располагаться контрольный источник в углублении экрана, и измеряться будет мощность дозы от излучения контрольного источника.

- Блок питания крепится к нижней части измерительного пульта винтами. В отсеке блока питания размещаются источники постоянного тока- три элемента А 336 (Б-1). Питание прибора можно осуществлять от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 или 24В (аккумуляторной батареи) с помощью делителя напряжения (переходного устройства).

- Делитель напряжения снабжен кабелем длиной 10 метров. Футляр из состоит из трех отсеков, в которых размещаются измерительный пульт, блок детектирования и запасные элементы питания. К футляру присоединяются два раздвижных ремня для ношения прибора.

- Удлинительная штанга используется как ручка для работы с блоком детектирования. Раздвижное устройство позволяет менять длину штанги в пределах 450-750 мм.

- Укладочный ящик предназначен для транспортировки и хранения полного комплекта прибора.

- Бортовой рентгенметр ДП-3Б  предназначен для измерения уровней γ-радиации на местности при ведении радиационной разведки на подвижных средствах (автомобилях, катерах, локомотивах, бронетранспортерах, вертолетах и т.д.).

- Измерение производится в единицах мощности дозы - рентгенах в час (Р/ч). 	Диапазон измерений - от 0,1 до 500 Р/ч. по - излучению. Прибор работоспособен в интервалах температур от –40 до +50 С. Время готовности к работе- 5 мин.

- Прибор состоит из измерительного пульта и блока детектирования, соединенного с измерительным пультом гибким кабелем.

- Кроме того, в состав комплекта прибора входят: кабель питания, соединенный с измерительным пультом, крепежные скобы, запасное и вспомогательное имущество, техническая документация.

- Измерительный пульт представляет собой металлический корпус (коробка), на лицевой части которого расположена передняя панель, а сзади имеются две крышки - верхняя и нижняя. На передней панели расположено измерительное устройство, переключатель поддиапазонов на 6 положений, лампа световой индикации, патрон с лампой подсвета шкалы измерительного устройства и указателя переключателя поддиапазонов, предохранители, кнопка проверки, инструкция по пользованию прибором.

- Измерительное устройство - двухрядная шкала со стрелкой проградуированная в Р/ч. Верхняя шкала предназначена для определения уровней радиации от 0,1 до 100 Р/ч. Нижняя шкала предназначена для определения уровней радиации от 1,0 до 500 Р/ч.

- Весь диапазон измерений разбит на 4 поддиапазона и каждому присвоен соответствующий коэффициент.	Первому поддиапазону присвоен коэффициент- 0,1, второму- 10, третьему- 100, четвертому – 500. Переход с одного поддиапазона на другой производится переключателем поддиапазонов. Показания по верхней шкале снимаются на поддиапазонах 1, П, Ш с последующим умножением на соответствующий коэффициент поддиапазона. Показания по нижней шкале снимаются на поддиапазоне 1V (прямые показания).

##### Таблица №2

### Интервалы измерения поддиапазонов

| - Поддиапазоны | - Положение ручки переключателя поддиапазонов | - Шкала прибора | - Единица измерения | - Интервал измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - х 1 | - 0 - 1 | - Р/ч | - 0,1 – 1,0 |
| - П | - х 10 | - 0 - 1 | - Р/ч | - 1,0 – 10 |
| - Ш | - х 100 | - 0 – 1 | - Р/ч | - 10 – 100 |
| - 1V | - х 500 | - 0 – 500 | - Р/ч | - 50 – 500 |

- Блок детектирования состоит из корпуса и цилиндрического кожуха, закрепленного на корпусе винтами. В походном положении блок детектирования крепится внутри транспортного средства с помощью крепежных скоб амортизаторов. На корпусе под кожухом закреплена ионизационная камера цилиндрической формы неразборная, герметичная.

- Блок детектирования  можно использовать как внутри подвижного средства, так и выставлять наружу. Измерение уровней радиации производится в месте расположения блока детектирования. При размещении блока детектирования внутри подвижного средства показания прибора должны умножаться на коэффициент ослабления (защиты) подвижного состава (автомобиля- 2, бронетранспортера- 4, танка – 10).

- Питание прибора осуществляется от бортовой сети напряжением 12 или 26 вольт. Масса комплекта прибора- 4,4 кг.

- Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В (ДП-24).

- Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В состоит из пятидесяти индивидуальных дозиметров ДКП-50А (дозиметр карманный прямопоказывающий) и зарядного устройства 3Д-5. В состав комплекта  входят также футляр и техническая документация. ДП-24 отличается от ДП-22В тем. что в его комплект входит не 50, а 5 дозиметров.

- Дозиметр ДКП-50А предназначен для контроля и учета доз радиоактивного облучения людей при нахождении их на территории, загрязненной радиоактивными веществами. По форме ДКП-50А представляет дюралевый цилиндр в форме авторучки, внутри которого  размещается ионизационная камера, к которой подключен конденсатор и электроскоп, отсчетное устройство - микроскоп с 90-кратным увеличением, состоящий из окуляра, объектива и шкалы с 25-ю делениями, проградуированный в рентгенах.

- Цена одного деления соответствует двум рентгенам. Предел измерения доз облучения- 50 рентген при мощности дозы излучения от 0,5 до 200 р/ч. Масса ДКП – 45г.

- В системе «ионизационная камера – конденсатор» внешним электродом является дюралевый корпус дозиметра (цилиндра). Внутренний центральный электрод изготовлен из алюминиевой проволоки. К внутреннему электроду на U-образном изгибе прикреплена платиновая подвижная нить.

- Принцип действия дозиметра подобен действию простейшего электроскопа. Когда дозиметр заряжается, то между внутренним (центральным) электродом с платинированной нитью и внешним электродом (корпусом дозиметра) создается напряжение. Поскольку центральный электрод и платинированная нить получают одноименный заряд, то под влиянием сил электрического отталкивания нить отклоняется от центрального электрода. Путем регулирования зарядного напряжения нить может быть установлена на нуле шкалы микроскопа.

- При воздействии радиоактивного излучения в ионизационной камере образуется ионизационный ток, в результате чего заряд дозиметра уменьшается пропорционально дозе облучения, и нить отклоняется от первоначального (нулевого) положения (движется по шкале), так как сила отталкивания между нитью и центральным электродом уменьшается по сравнению с первоначальной.

- Держа дозиметр против света, и наблюдая через окуляр за нитью, можно в любой момент произвести отсчет полученной дозы облучения.

- Перед началом пользования дозиметром он должен быть заряжен (платинированная нить установлена на нулевое деление шкалы микроскопа) на зарядном устройстве.

- Зарядное устройство (3Д-5) предназначено для зарядки конденсатора и состоит из зарядного гнезда, преобразователя напряжения, выпрямителя высокого напряжения, потенциометра - регулятора напряжения, лампочки для подсвета зарядного гнезда, микровыключателя, элементов питания. На верхней панели 3Д-5 расположены ручка потенциометра, зарядное гнездо, крышка отсека питания. Питание 3Д-5 осуществляется от двух сухих элементов типа 1,6 ПМЦ-У-8. Напряжение на выходе 3Д-5 должно  плавно регулироваться в пределах не ниже 180в и не выше 250в при напряжении питания 3в.

- Один комплект питания обеспечивает работу прибора продолжительностью не менее 30 часов при токе потребления 200 мл.ампер.

- Комплект индивидуальных дозиметров ИД-1

- Комплект индивидуальных дозиметров состоит из 10 индивидуальных дозиметров ИД-1 и зарядного устройства 3Д-6. В состав комплекта входят также футляр, техническая документация, ремень для ношения прибора.

- Дозиметр ИД-1 отличается от ДКП-50А только шкалой, которая проградуирована в радах. Предел измерения доз облучения – от 20 до 500 рад, при мощности дозы излучения от 10 до 360000 рад в час ( рад/ч). Цена деления шкалы 20 рад. Масса дозиметра ИД-1 – 40 г.

- Принцип действия дозиметра ИД-1 подобен принципу действия дозиметра ДКП-50А. Зарядное устройство 3Д-6 отличается от зарядного устройства 3Д-5 тем, что в 3Д-6 отсутствует сухой элемент питания, а используется эффект пьезоэлектричества, создаваемый пьезоэлементами с помощью рычажного механизма.

- С помощью 3Д-6 можно заряжать и дозиметры ДКП-50А. Зарядное устройство обеспечивает не менее 1000 циклов зарядки всего комплекса дозиметров, а весь технический ресурс - не менее 10000ч. Масса 3Д-6  - 500 г. Масса всего комплекта в футляре – 1500г. Срок службы – не менее 15 лет.

- Дозиметр ДП-70М (химический) предназначен для измерения доз (γ –и нейтронного) излучения в пределах от 50 до 800 рад. Он представляет собой стеклянную ампулу, заполненную бесцветной жидкостью. Ампула помещается в пластмассовый или металлический футляр с крышкой для предохранения от механических повреждений.

- Под действием ионизирующих излучений жидкость в ампуле меняет окраску. Плотность окраски пропорциональна дозе излучения. На внутренней стороне крышки футляра расположен цветной индикатор, окраска которого соответствует дозе 100р. На торце футляра выбит номер дозиметра. Дозиметр позволяет фиксировать как однократные дозы излучения, так и дозы, накапливаемые за время до 30 суток. Дозиметр используется при температуре от –40º до +50º С. Масса дозиметра 40г. Время снятия показаний не ранее 1 часа после облучения. Срок хранения ампул с жидкостью 18 месяцев.

- Дозиметр ДП-70М используется вместе с полевым калориметром ПК-56, с помощью которого измеряются дозы излучения.

- Калориметр ПК-56 состоит из основания с крышкой. На внешней поверхности крышки расположены направляющие диски для съемной камеры. Камера имеет два гнезда, куда помещаются контрольная и обследуемая ампулы, а также крышка с матовым стеклом.

- Внутри основания калориметра  помещен вращающийся диск со светофильтрами различной плотности, окраска которых соответствует дозам 0, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 450, 600, 800 рентген. На лицевой части основания расположен окуляр, в котором видны два поля: окрашенное и бесцветное. Сбоку корпуса калориметра расположено смотровое окно и нумератор доз излучения.

- Комплект индивидуальных измерителей дозы ИД-11 предназначен для

- измерения поглощенных доз смешанного γ-нейтронного излучения с целью

- первичной диагностики радиационных поражений. В него входят 500 индивидуальных дозиметров ИД-11 и измерительное устройство (ИУ).

- В качестве детектора в дозиметре используется пластинка из алюмофосфатного стекла, активированного серебром. Принцип работы ИД-11: при воздействии на детектор ИИ в нем образуются центры люминесценции, количество которых пропорционально поглощенной дозе, а при освещении детектора ультрафиолетовым светом центры люминесцируют оранжевым светом с интенсивностью, пропорциональной поглощенной дозе, что и фиксируется в измерительном устройстве.

- Измерительный дозиметр ИД-11 обеспечивает измерение поглощенной дозы излучения в диапазоне от 10 до 1500 рад (рентген). Он может быть использован как при однократном, так и при многократном облучении. При многократном облучении дозы суммируется и сохраняется дозиметром в течение 12 месяцев.

- Носят его в кармане одежды. Масса ИД-11 - 25 г. Работоспособность ИД-11 сохраняется в интервале температур от –50º до +50º С. Конструктивно он состоит из корпуса и держателя со стеклянной пластинкой (детектором). На держателе указан порядковый номер комплекта и порядковый номер индивидуального измерителя. На корпусе имеется шнур для закрепления ИД-11 в кармане. Для предотвращения бесконтрольного вскрытия детектора на гайку надета пломба, которая перед измерением извлекается специальным приспособлением.

- Для вскрытия и закрытия ИД-11 на передней панели измерительного устройства установлен ключ. Размещаются ИД-11 в пяти укладочных ящиках. Измерительное устройство (ИУ-1) предназначено для использования в стационарных и полевых условиях при температуре от –30º до +50º С.

- Измерительное устройство выполнено в корпусе настольного типа. На передней панели ИУ расположены индикаторное цифровое табло, ручки установки нуля и калибровок, тумблер «Вкл», световое табло установки нуля (-, 0, +), ключ для вскрытия ИД-11- «открыто», «закрыто», измерительное гнездо для установки детектора ИД-11, клемма «Земля» и краткая  инструкция по подготовке и работе с измерительным устройством.

- На задней стене измерительного устройства расположены предохранители и разъемы для подключения кабелей, соединяющих измерительное устройство с источником питания. Питание измерительного устройства осуществляется как от сети переменного тока напряжением 220В, так и от источника постоянного тока (аккумулятора) напряжением 12 или 24В. Для подключения к источнику питания имеется два кабеля (кабель с вилкой для питания от сети переменного тока и кабель с выводами для подключения к аккумулятору).

- Размещается  в укладочном ящике. Масса ИУ- 18 кг, а в укладке- 25 кг. В состав комплекта ИД-11 входят также техническая документация, ЗИП, градуировочный (ГР) и перегрузочный (ПР) детекторы. Масса всего комплекта- 36 кг.

- Время безотказной работы ИУ-1 – 1000 часов, его технический ресурс – 10000 ч.

- Измеритель мощности дозы ИМД-22 имеет две отличительные особенности. Во-первых, он может производить измерения поглощенной дозы не только γ-, но и по нейтронному излучению. Во-вторых, может использоваться как на подвижных средствах, так и на стационарных объектах (пунктах управления, защитных сооружениях). Питание может быть от бортовой сети автомобиля, бронетранспортера или от обычной, которая применяется для освещения (220В).

- Комплект дозиметров термолюминесцентных КДТ-02 предназначен для измерения экспозиционной дозы и индикации радиоактивного излучения. Выпускается несколько модификаций комплекта: КДТ-02М, КДТ-02М-01, КДТ-02М-02.

- Вы состав комплекта  входят: набор дозиметров ДПГ-02, ДПГ-03 и ДПС-11, устройство преобразования УПФ-02М, облучатель детекторов и набор пластин.

- В состав дозиметров ДПГ-02 и ДПС-11 входят три поликристаллических детектора на основе фтористого лития. Дозиметр ДПС-11 отличается от дозиметра ДПГ-02 тем, что в первом для регистрации излучения имеется окно, закрытое фольгой.

- Принцип работы КДТ-02 такой же, как и у ИД-11, только возбуждение накопленной энергии в детекторе осуществляется не за счет освещения, а за счет подогрева (термолюминесценция).

- СРП-88Н - геологоразведочный сцинтилляционный прибор используется как радиометр для контроля внешней среды и ведения разведки. Модификация  прибора СРП-88Н-М специально предназначена для радиационного контроля сельскохозяйственных животных. Вывод показаний осуществляется 4-х значным цифровым жидкокристаллическим дисплеем и стрелочным прибором. Питание батарейное.

- Бытовые дозиметрические приборы.

- Предназначены для индивидуального контроля населением радиационной обстановки.

- “Белла” - индикатор внешнего гамма (γ) -излучения. С его помощью  можно оперативно оценить радиационную обстановку в бытовых условиях, определять уровень мощности эквивалентной дозы гамма-излучения:

- грубая оценка по звуковому сигналу;

- точная по цифровому табло.

- Диапазон мощности:

- эквивалентные дозы			          - 0,20  - 99,99 МкЗв/ч

- экспозиционной дозы			-    20 - 9999 Мкр/ч

- Питание от батареи типа «Крона» (хватает на 200 часов напрерывной работы). Масса дозиметра  - 250 г.

- РКСБ-104 - β бета-(γ) гамма радиометр. Им можно измерить эквивалентную мощность дозы облучения, плотность потока бета-излучения с загрязненных поверхностей, удельную активность бета-излучений  радионуклидов в веществах, обнаружить и оценивать бета - и гамма - излучения с помощью пороговой звуковой сигнализации.

- Диапазон измерений:

- мощность полевой эквивалентной дозы гамма-излучения -

- - 0,1 - 99,99 МкЗВ/ч

- плотность потока бета-излучения с поверхности -

- -  0,1 - 100 см-2. С -1.

- Питание от батареи «Крона» (хватает на 100 ч непрерывной работы). Масса дозиметра - 350 г.

- Анри- 01-02 “Сосна” - дозиметр-радиометр. Им можно измерить мощность экспозиционной дозы гамма - излучения радионуклидов в веществах.

- Диапазон измерений мощности доз:

- экспозиционной дозы гамма-излучения - 0,01 - 9,999 МкР/ч;

- полевой эквивалентной дозы гамма-излучения   - 0,1 - 99,99 МкЗв/ч

- Масса  дозиметра-  350 г.

- ДРГБ-90 (Кварц) – дозиметр, предназначенный для измерения мощности экспозиционной (эквивалентной) дозы излучения в бытовых условиях. Измерительное устройство- шкала, проградуированная в микрорентгенах со стрелкой. Диапазон измерений от 0 до 300 мкР/ч. Кроме стрелочной индикации имеются звуковая и световая индикации ионизирующего излучения. Питание от 3-х элементов А-316. Масса дозиметра- 210 г. Работоспособен при температуре от –10º до +40º С.

- Радэкс РД 1503 предназначен для оценки мощности амбиентного эквивалента дозы (γ) излучения в бытовых условиях (продукты питания, стройматериалы, почва и т.д.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Прибор может быть использован для обнаружения загрязненности объектов β - активными радионуклидами.

- Прибор подсчитывает количество γ-и β – частиц с помощью счетчика Гейгера-Мюллера в течение 40 сек и индицирует показания в мкЗв/час или мкР/час на жидкокристаллическом дисплее. Регистрация каждой частицы сопровождается звуковым сигналом, что позволяет реализовать режим поиска.

- Время непрерывной работы изделия не менее 550 часов. Габаритные размеры -105х60х26 мм. Масса изделия (без элементов питания) 90 г.

- ИРД-02 – дозиметр-радиометр. Предназначен для измерения мощности эффективной дозы γ-излучения, плотности потока β - частиц и для оценки плотности потока α – частиц от загрязненных поверхностей. Прибор используется для оценки радиационной безопасности рабочих мест, жилых и других помещений, а также для оценки загрязненности проб пищи, почвы и.т.п. Прибор имеет ряд преимуществ: низкий энергетический порог регистрации β частиц, уменьшенную энергетическую зависимость чувствительности регистрации γ - излучения, наличие контрольного источника для проверки работоспособности. Информация выводится  на четырехзначное цифровое табло, имеется звуковой сигнализатор. Питание от аккумуляторов, имеется разъем для внешнего источника питания 8-9 В.

- РМ 1208 – наручный электронный сигнализатор-индикатор γ-излучения (совмещенный с электромеханическими часами). В качестве детектора используется счетчик Гейгера-Мюллера. Прибор работоспособен при погружении в воду. Стальной корпус. Подсветка экрана. Питание от элементов CR 2032 и SR 621 SW (часы). Масса без браслета – 95 г.

- Дозиметр микропроцессорный ДКГ-РМ1203 предназначен для: измерения дозы γ-излучения. В качестве детектора используется счетчик Гейгера-Мюллера. Контроль производится по показаниям на дисплее либо по звуковому сигналу.

Приборы химической разведки.

- Для определения (обнаружения) наличия аварийно химически опасных веществ и отравляющих веществ в окружающем пространстве применяются приборы химической разведки и контроля с помощью которых определяется степень заражения воздуха, земной поверхности, водоемов, оборудования, сооружений, техники, одежды, фуража и продовольствия.

Принцип обнаружения и определения химически опасных веществ этими приборами основан на изменении окраски индикаторов при взаимодействии с химически опасными веществами. В зависимости от того, какой был взят индикатор и как он изменил окраску определяют вид (тип) химически опасного вещества (отравляющего вещества), а сравнение интенсивности полученной окраски с цветным эталоном позволяет судить о концентрации АХОВ(ОВ).

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)

Войсковой прибор химической разведки  состоит  из корпуса с крышкой и размещенных в них  ручного насоса, насадки к насосу, трех бумажных кассет с десятью индикаторными трубками в каждой, противодымных фильтров, защитных колпачков, электрофонаря, грелки, пятнадцати патронов  для грелки.

В комплект прибора входит также штырь для вскрытия патронов, лопаточка, инструкция-памятка по работе с прибором, а ткже по определению отравляющих веществ (ОВ) типа зарин,зоман, Vх-газов в воздухе. Для переноски прибора имеется плечевой ремень с тесьмой. Масса прибора- 2,2 кг.

Ручной насос служит для прокачивания зараженного воздуха через индикаторные трубки.

Насадка к насосу предназначена для работы с прибором в дыму, при определении  ХОВ (ОВ) на почве, технике, одежде, сыпучих материалах.

Бумажные кассеты служат для размещения индикаторных трубок  одинаковой маркировкой.

Индикаторные трубки предназначены для определения отравляющих веществ (ОВ) и представляют собой запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены наполнитель и одна или две стеклянные ампулы с реактивами.

В комплекте ВПХР имеется три вида индикаторных трубок:

- с одним красным кольцом и красной точкой   - для определения зомана, зарина, Vх-газов;

- с тремя зелеными кольцами – для определения фосгена, дифосгена, синильной кислоты и хлорциана;

- с одним желтым кольцом – для определения иприта.

В зависимости от задач химической разведки, количество и виды индикаторных трубок могут быть изменены.

Противодымные фильтры используются при определении ОВ (ХОВ) в дыму или в воздухе, содержащем пары веществ кислого характера, а также при определении ОВ из почвы или сыпучих материалов. Фильтры находятся в чехле из полиэтиленовой пленки. При эксплуатации фильтра чехол снимается.

Защитные колпачки служат для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от заражения каплями стойких ОВ и для помещения проб почвы и сыпучих материалов.

Грелка служит для подогрева индикаторных трубок, при определении ОВ при пониженной температуре окружающего воздуха (от –40º до +15º С). Она представляет собой пластмассовый корпус с ввинчивающимся дном. Внутри кожуха установлен сердечник, состоящий из четырех медных трубок, спаянных между собой. Центральная трубка предназначена для установки патрона грелки, а три остальных, меньшего диаметра – для размещения индикаторных трубок. Снаружи кожух имеет два выступа, в которых просверлены отверстия для размещения штыря, которым разбиваются ампулы патронов грелки.

Патрон грелки состоит из алюминиевой гильзы, внутри которой имеется ампула с раствором.

Электрический фонарь применяется для наблюдения за изменением окраски индикаторных трубок в ночное время.

Полуавтоматический газоанализатор ПГО-11 предназначен для контроля заряженности воздуха, местности, техники, одежды, сиз и других объектов ОВ с помощью индикаторных трубок. В его комплект, кроме трубок, входящих в комплект ВПХР и ППХР, входят ИТ на ОВ Би-Зет. Прибор позволяет обнаружить также ОВ в различных пробах.

Время определения ОВ составляет в воздухе – 15…300 с; в пробах-135…420 с.

В комплект ПГО-11 входят: выносимый блок, блок принадлежностей, блок ЗИП, блок питания (на аккумуляторах,12 В).

Питание прибора от переносного блока осуществляется при использовании его в переносном варианте.

В выносном блоке имеется автоматическое воздухозаборное устройство и электронагреватель для подогрева проб.

Универсальный переносной газоанализатор УГ-2 обладает более широким диапазоном определения АХОВ.

Предназначен для определения в воздухе аммиака, хлора, сероводорода, оксида углерода, оксидов азота и др.

Состоит из воздухозаборного устройства и комплектов индикаторных средств, в состав которых входят измерительные шкалы, индикаторные трубки, ампулы с индикаторными порошками.

Принцип работы УГ-2 основан на измерении окраски слоя индикаторного порошка в трубке после просасывания воздуха через нее воздухозаборным устройством исследуемого воздуха. Вес прибора 1,2 кг.

Универсальная переносная установка «Доза».

Предназначена для получения  по заданной программе поверочных газовых смесей (ПГС) различных вредных веществ, проведения калибровки и проверки газоанализаторов. Принцип работы основан на автоматизированном управлении от компьютера рабочими блоками.

Возможные вещества: оксиды азота, серы, углерода, сероводород, аммиак, хлор и другие – всего более 300.

Диапазон концентраций от 0,5 до 10 ПДК.

Время выхода прибора на режим работы 30 мин, а время, затрачиваемое на получение одной характеристики – от 30 до 200 с.

Полуавтоматический универсальный прибор газового контроля УПГК, в котором используются индикаторные трубки любых размеров как отечественного, так и зарубежного производства. Работает в диапазоне от -10 до + 50ºС. Прибор оснащен сигнализацией, цифровым табло, имеет микропроцессорный блок, значительно расширяющий его эксплуатационные возможности. Может работать автономно от аккумуляторной батареи и через зарядно-питающее устройство от сети 220 В.

Существенным отличием УПГК является его универсальность: прибор предназначен для анализа воздуха, почв, воздуха, зараженных поверхностей, фуража, для чего в нем предусмотрено устройство пробоподготовки. Вес прибора с аккумулятором и блоком отбора проб– 6,5 кг.

Таким образом, для химической разведки и химического контроля существует большое количество технических средств, но основными приборами химической разведки и химического контроля (по ОВ) являются ВПХР, ППХР, ПГО-11.

На снабжение приняты специальные индикаторные пленки.

Принцип действия пленки заключается в том, что на одну сторону пленки нанесен реактив на ОВ (вторая сторона клейкая). Пленка крепится на хорошо видимые места объекта (на технике, транспорте, оборудовании). При появлении аэрозолей или паров ОВ в воздухе, пленка меняет свой цвет.

Для обнаружения АХОВ изготавливают индикаторные ленты на оксиды азота, серы, углерода, сероводород, аммиак, хлор, сероуглерод, формальдегид (более 70 веществ).

В настоящее время промышленностью выпускаются новые удобные и надежные газоанализаторы Колион-1 и Колион-701.

Газоанализатор Колион-1 предназначен для измерения содержания в воздухе: органических растворителей (бензол, толуол, ацетон и др.), топлива (бензин, керосин и др.), ядовитых неорганических соединений (аммиак, сероводород, сероуглерод, арсин, фосфин), гидразинов, меркаптанов, аминов.

Переносной газоанализатор хлора Колион-701 предназначен для измерения концентрации хлора в воздухе.

Оба прибора могут быть использованы для обнаружения мест утечек и выбросов газов, а также для определения их интенсивности. Каждый является средством экспресс анализа и сигнализации о повышении заданного значения концентрации.